## 1

## Инфракрасные влагомеры ИВ2000М.

## С.Г. ЗАВЕРЮХА,  ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Рис. 1. Влагомер ИВ2000М

Основные технические характеристики влагомера

| Наименование параметра | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Толщина слоя контролируемого вещества, не менее | мм | 20 |
| Допускаемая неровность поверхности | мм | 100 |
| Расстояние от оптического преобразователя до контролируемого вещества | мм | от 300 до 700 |
| Температура контролируемого вещества, не более | 0С | 60 |
| Пределы измерения влажности | % | от 0,5 до 20,0 |
| Расстояние от оптического преобразователя до измерительного | м | от 0,5 до 100 (возможно до 200) |
| Индикация |  | цифровая |
| Выходные сигналы: Интерфейс Токовый | мА | RS-232 4-20 |
| Питание от сети переменного тока напряжением | В | 220,0  8,8 ( 4.%) |

2

Влагомеры  /1 ÷ 4/ предназначены для измерения влажности измельченной древесины.

Влагомеры применяются в линиях по производству древесных плит, где требуется контролировать и регулировать влажность.

Принцип действия влагомера основан на зависимости отражательной  способности  световых  лучей  в инфракрасном диапазоне от влажности  веществ и материалов, содержащих влагу. Отражательную способность контролируемого  материала на аналитической длине волны 1950 нм (где вода абсорбирует сильно) сравнивают с отражательной способностью на сравнительной длине волны 1750 нм (где вода абсорбирует слабо). По соотношению интенсивностей отражения определяют значение влажности.

В состав влагомеров входят оптический (1) и измерительный (2) преобразователи. В оптическом преобразователе происходит преобразование отраженной от контролируемого материала и принятой приемником оптической энергии в электрические сигналы пропорциональные влажности контролируемого материала, которые в виде частотных сигналов передаются в измерительный блок. В измерительном блоке по заданной программе производится сравнение двух частотных сигналов, вычисляется  по заданной градуировочной характеристике значение влажности, которое инициируется на цифровом табло и передается на внешние устройства.

Влагомеры монтируются над ленточными транспортерами ил сбоку шнековых транспортеров. На рис. 2 показан один из вариантов монтажа влагомеров. Установка двух влагомеров на входе и на выходе смесителей позволяет контролировать процесс осмоления стружки своевременно принимать решение о дозировании связующего в смеситель, а также контролировать влажность стружки на входе в смеситель для контроля работы сушильного отделения. Следует отметить, что для контроля работы смесительного отделения достаточно установить один влагомер для контроля влажности сухой стружки для внутреннего слоя и два влагомера по одному после смесителей для наружных и внутреннего слоев. Этим достигается контроль, а при создании системы регулирования и автоматическое дозирования связующего в стружку.

Рис. 2

Вариант монтажа влагомеров в смесительном отделении.

Литература.

- Заверюха С.Г., Петров В.С., Дронов А.С., Елистратов Г.Д. Влагомер. Свидетельство на полезную модель  №20793.

- ТУ 4215-039-00272643-01. Влагомер инфракрасный ИВ2000М. Технические условия.

- Заверюха С.Г., Дронов А.А., Чекановский Г.А. Применение инфракрасных влагомеров на предприятиях по производству плит из измельченной древесины В сб. Состояние и перспективы развития производства древесных плит. Международный научно-практичекий семинар 17 – 18 марта 2004 г. Тезисы докладов. с. 59  65. – Балабаново, 2004.

- Заверюха С.Г. К вопросу о применении инфракрасных влагомеров. В сб. Древесные плиты: теория и практика. Восьмая научно-практическая конференция 23 – 24 марта 2005 г. Тезисы докладов. с. 94  97. – Санкт-Петербург, 2005.