1

ИЗМЕРИТЕЛЬ ШЕРОХОВАТОСТИ И ВОЛНИСТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ С КОНТРОЛЬНОЙ МЕРОЙ ИШВП-03

(ПРОФИЛОМЕТР)

## С.Г. ЗАВЕРЮХА,  ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Поверхность изделий из древесины и древесных материалов имеет неровную (рис. 2)  поверхность, обусловленную шероховатостью и волнистостью.

Рис. 1.

Вид сбоку на срез поверхности плиты (сильно увеличено)

- профиль, характеризующий волнистость поверхности;

- профиль, характеризующий шероховатость поверхности;

Шероховатость и волнистость поверхности древесины и древесных материалов характеризуются числовыми значениями параметров неровностей и наличием или отсутствием ворсистости и мшистости на обработанных поверхностях /1 ÷ 3/.

К параметрам шероховатости и волнистости поверхности относятся  /1 ÷ 3/:

- Rm  – среднее арифметическое 10 значений высот отдельных наибольших неровностей поверхности на 10 базовых длинах при длине оценки 80 мм;

- Rmmax – наибольшая высота неровностей профиля, определяемая как наибольшее из 10 значений высот отдельных наибольших неровностей профиля поверхности на 10 базовых длинах на длине оценки 80 мм;

- Sm -  средний шаг неровностей  профиля на длине оценки 80 мм;

- W - амплитуда профиля волны, проходящей по средним точкам профиля шероховатости на длине оценки 300 мм;

- Sw- среднее значение шага волны по выступам на длине оценки 300 мм. Шаг волны и среднее значение шага волны по выступам определяются конструктивными особенностями деревообрабатывающего оборудования.

2

Для определения этих параметров предназначен измеритель шероховатости и волнистости поверхности с контрольной мерой (рис. 2).

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 2. Профилометр

В состав профилометра входят:

- измеритель шероховатости поверхности ИШВП3;

- измеритель волнистости поверхности ИШВП3В;

- измерительная планка  из стекла толщиной 15 мм;

- аккумуляторы;

- зарядное устройство;

- контрольная мера;

- ящик для переноски.

Кроме этого в комплект входят соединительный кабель для подключения к COM-порту компьютера и подпрограмма обработки информации на компьютере на CD-диске.

3

Применение аккумуляторов позволяет проводить измерения параметров шероховатости и волнистости поверхности не только на образцах продукции, но и в цехе.

Основные технические характеристики профилометра.

| Наименование показателей | Данные |
| --- | --- |
| Вид контролируемой поверхности | Плоская |
| Тип прибора | Контактный |
| Система базирования первичного преобразователя | Базирование с опорой на контролируемую поверхность |
| Радиус кривизны наконечника ощупывающего устройства, мм: измерителя шероховатости измерителя волнистости | 0,5; 1,5 10,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 0,02 до 0,10 |
| Контролируемые параметры шероховатости поверхности волнистости поверхности | Rm, Rm.max , и Sz W и SW |
| Длина трассы ощупывания, мм: параметров шероховатости; параметров волнистости | 85 320 |
| Диапазоны измерения, мкм: параметров шероховатости; параметров волнистости | от 5 до 300 от 5 до 2000 |
| Погрешность измерения, %: систематическая составляющая СКО случайной составляющей | 5 10 |
| Скорость перемещения первичного преобразователя измерителя шероховатости, мм/мин: | от 20 до 60 |
| Источник электропитания: напряжением, В | Аккумуляторы 6,0+0,5 |

Проведены предварительные испытания измерителя шероховатости методом сравнения результатов измерения параметра шероховатости профилометром ИШВП-03 и профилографом Р-83 модели 252 по одной трассе по центру образца. При испытаниях в качестве контрольных были взяты результаты измерения шероховатости профилографом Р-83. Погрешность измерений не превышает ± 8 %.

4

Результаты испытаний показаны на рис. 3.

Рис. 3.

Результаты  сравнительных испытаний измерителя шероховатости.

После доработки конструкции профилометра ИШВП-03 по результатам сравнительных испытаний, а также конструкции контрольной меры были проведена повторная проверка профилометра. Контрольная мера прошла проверку в Калужском ЦСМ. Наличие контрольной меры позволяет производить периодическую проверку и, при необходимости, настройку профилометра ИШВП-03М. Как показывают результаты испытаний основная погрешность профилометра после доработки его конструкции не более ± 3% (рис. 4).

Применение профилометра ИШВП-03М позволяет обеспечить оперативный контроль параметров шероховатости и волнистости в производстве древесных плит, что особенно важно при проверке работы линий шлифования. Наличие в комплекте профилометр измерителя волнистости, раннее не выпускавшихся в России и за рубежом позволяет оперативно с достаточно высокой достоверностью определять места неисправностей линий шлифования.

5

Рис. 4

Результаты проверки профилометра по мере после доработки.

Литература.

- ISO 4287: 1997. Геометрические характеристики изделий (GPS).  Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности.

- ISO 4287: 1997. /Cor.1: 1998.  Геометрические характеристики изделий (GPS).  Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности. Техническая поправка 1.

- ГОСТ 7016-82. Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры  шероховатости поверхности.

Список авторов

Заверюха Сергей Григорьевич – заведующий лабораторией ЗАО "ВНИИДРЕВ", г. Балабаново – Российская Федерация